2023年DNA实验室仪器检验设备维保

竞价文件

项目编号：CGXM2210200004

项目类型：服务类

采  购  人：深圳市公安局刑事警察支队

采购代理机构：中吉国际项目管理有限公司

二零二二年十一月

目 录

目 录	2

第一章  竞价公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、供应商竞价程序及时间安排	4

四、竞价文件主要内容	4

五、竞价成交原则	5

六、供应商实质性响应标准	5

七、竞价争议的解决	5

八、竞价有关情况处理	6

九、交纳投标保证金	6

十、重要提示	6

十一、联系方式	6

第二章  竞价采购需求明细	8

一、项目清单	8

二、 服务要求	8

三、商务要求	11

第三章  竞价应答文件	13

一、资格性、符合性审查表	14

二、承诺函	16

三、法定代表人资格证明书	18

四、授权委托代理人联系方式	19

五、商务条款偏离表	20

六、服务条款偏离表	23

七、 投标报价表	29

（一）开标一览表	29

（二） 分项报价表	30

八、其他响应资料	31

第一章  竞价公告

我司受深圳市公安局技术侦察支队综合处委托，根据深圳市公安局关于印发《深圳市公安局政府采购管理办法》及其实施细则的通知（深公（警保）字〔2022〕253号）和参照其他法律法规的有关规定，就“2023年DNA实验室仪器检验设备维保”通过公开竞价方式选择供应商。欢迎符合资格要求并有履约能力的供应商参与竞价。

一、项目基本情况

1、项目编号：CGXM2210200004

2、项目名称：2023年DNA实验室仪器检验设备维保

3、采购标的：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年DNA实验室仪器检验设备维保 | 1 | 项 | 460,000.00 | 2023年01月01日至2023年12月31日（服务期1年）。 |
| 合计 |  |  |  | 460,000.00 |  |

4、服务期、服务要求、商务要求等内容详见竞价采购需求。

二、申请人的资格要求

1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）；

2、投标人近三年内（即从2019年10月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准；

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准；

4、依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

三、供应商竞价程序及时间安排

1、竞价程序：

（1）投标响应。凡愿意参加竞价的合格供应商，在竞价截止时间前，请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址http://zhongji.gz17.hostadm.net/），免费报名下载查看竞价文件（报名截止时间2022年11月16日17:00（北京时间，法定节假日除外））。

（2）报价。请在2022年11月17日09:00之前把应答文件上传到中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址http://zhongji.gz17.hostadm.net/）。

注：A.供应商须先行注册成为供应商，审核通过后，方可进行竞价服务。

B.应答文件需生成压缩包后缀为.rar格式的投标文件。

C.《供应商操作手册》请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司(输入链接网址http://zhongji.gz17.hostadm.net/)进入下载专区下载。

（3）确定竞价结果。采购人按照成交原则，确定中标人。

（4）发布成交公告。在确定中标人后发布成交公告。

（5）领取中标(成交)通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、中标供应商可领取中标(成交)通知书。

2、时间安排：

（1）公告发布日期：2022年11月09日（北京时间）

（2）公告期限：2022年11月09日-2022年11月16日

（3）竞价截止时间：2022年11月17日09:00（北京时间）

四、竞价文件主要内容

1、项目竞价文件由竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式三部分组成。

2、竞价采购需求明细主要包含本项目的项目清单、服务要求、商务要求等。

3、竞价公告和竞价采购需求明细出现不一致时，按以下优先顺序解释：

本项目对供应商的资格及要求以竞价公告为准，当竞价公告与竞价采购需求明细不一致时，竞价公告优于竞价采购需求明细。

4、供应商按竞价应答文件格式要求填写响应内容，应答文件需要盖单位公章。

五、竞价成交原则

1、有效供应商及数量：

有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于三家，经采购单位同意，可直接转为邀请竞标（至少一家有效投标人）方式采购或重新组织公开竞价。

2、本项目成交方法采用最低价法，完全满足竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据竞价文件中规定的数量或比例推荐候选中标供应商。

3、采购人在参与竞价的有效供应商中，按照最低价法，确定最低报价的1家为中标供应商。如出现两家或以上的最低报价，由采购人自行确定1家为中标供应商。

六、供应商实质性响应标准

供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应：

1、竞价总价超过项目中的财政总预算，或者报价单价超过项目对应的单项预算。

2、供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”的。

3、供应商响应的服务期不符合本项目采购需求明细中约定的服务期要求。

4、供应商响应的商务要求不符合本项目采购需求明细中约定的商务要求。

5、供应商响应的服务要求不符合本项目采购需求明细中约定的服务要求。

6、供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其竞价总价的。

7、供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

七、竞价争议的解决

供应商竞价应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和小于其竞价总价的，竞价结果排序以竞价总价为准，若该供应商中标，以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同。

八、竞价有关情况处理

1、项目竞价失败：因有效投标供应商不足三家而致公开竞价失败的，采购单位可结合实际需要，重新实施采购或依据有效投标供应商数量，在评标现场即转为邀请竞标或直接采购。

2、采购单位认为中标供应商不能满足要求或对中标结果存在质疑的，应当说明理由及依据。经市局、行政分局采购主管部门审核通过后，采购单位可顺延至排名第二名的投标供应商中标，并发布顺延中标公告。

3、中标供应商放弃成交资格、或中标供应商投标资格被确定无效的，应当重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购单位要求的，经市局、行政分局采购主管部门核实，采购单位可确定排名第二名的投标供应商为替补中标供应商，并委托社会招标代理机构将替补中标供应商情况予以公示，公示期不少于2个工作日。

九、交纳投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

十、重要提示

1、本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在竞价活动期间浏览深圳公共资源交易网（http://www.szggzy.com）、中吉国际项目管理有限公司广东分公司（http://zhongji.gz17.hostadm.net/），在上述平台公布的与本次竞价项目有关的信息视为已送达各供应商。

十一、联系方式

1.采购人信息

名　称：深圳市公安局刑事警察支队

地　址：深圳市福田区紫竹六道16号公安司法鉴定中心

联系人：曲警官

联系方式：18320801160

2.采购代理机构信息

名　称：中吉国际项目管理有限公司

地　址：深圳市福田区车公庙中国有色大厦1402

联系方式：0755-82720234

3.项目联系方式

项目联系人：丁工、马工

电　话：13554961292、18211550079

中吉国际项目管理有限公司

2022年11月09日

第二章  竞价采购需求明细

一、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年DNA实验室仪器检验设备维保 | 1 | 项 | 460,000.00 |  |

- 服务要求

| 序号 | 维保设备名称 | 维保服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3500XL型电泳测序仪（品牌：AB公司，型号：3500XL） | 1.1合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担。 1.2合同期内，乙方每年为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）1次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。 1.3合同期内，乙方每1个月对仪器例行检查保养一次，并做好台账。保养内容包括擦拭清洁整机外壳、清理溅出的胶和缓冲液、去离子水清理POP泵的水密封环、运行空间定位并确认通过、其他故障解决。 1.4与设备运行有关的软件需及时维护，保证设备正常运行。 1.5设备配备电脑软硬件均属于维保范畴，若出现故障需及时维修或联系相关技术人员进行维修。 1.6合同期内，签约客户可获乙方优先分派工程师及备件。 1.7当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修。 1.8服务时间：2023年01月01日至2023年12月 31日。 | 3 | 台 |
| 2 | 3730型电泳测序仪（品牌：AB公司，型号：3730） | 2.1合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担。 2.2合同期内，乙方每年为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）1次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。 2.3合同期内，乙方每1个月对仪器例行检查保养一次，并做好台账。保养内容包括擦拭清洁整机外壳、清理溅出的胶和缓冲液、去离子水清理POP泵的水密封环、运行空间定位并确认通过、其他故障解决。 2.4与设备运行有关的软件需及时维护，保证设备正常运行。 2.5设备配备电脑软硬件均属于维保范畴，若出现故障需及时维修或联系相关技术人员进行维修。 2.6合同期内，签约客户可获乙方优先分派工程师及备件。 2.7当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修。 2.8服务时间：2023年01月01日至2023年12月 31日。 | 1 | 台 |
| 3 | 贝克曼3000自动加样工作站（品牌：贝克曼公司，型号：Biomek 3000） | 3.1合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担。 3.2合同期内，乙方每年为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）1次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。 3.3合同期内，乙方每1个月对仪器例行检查一次，并做好台账。保养内容为擦拭清洁整机外壳、查看工作站是否正常运行、其他故障解决。 3.4与设备运行有关的软件需及时维护，保证设备正常运行。 3.5设备配备电脑软硬件均属于维保范畴，若出现故障需及时维修或联系相关技术人员进行维修。 3.6合同期内，签约客户可获乙方优先分派工程师及备件。 3.7当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修。 3.8服务时间：2023年01月01日至2023年12月 31日。 | 2 | 台 |
| 4 | 全自动检材前处理工作站（品牌：长春市博坤生物科技有限公司，型号：BK-TQ-001E-J） | 4.1合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担。 4.2合同期内，乙方每年为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）1次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。 4.3合同期内，乙方每1个月对仪器例行检查一次，并做好台账。保养内容为基础清洁、坐标校准、功能维护等服务，保障设备运行状态良好，并对设备状态进行测评。 4.4合同期内，设备须保障远程维护和远程故障恢复功能，技术人员可以远程进行运行报告查验、运动部件维护、校准和控制程序的修复；当系统出现故障时，可由技术人员远程排除故障。 4.5合同期内，提供工程师7*24小时的远程值守服务，针对设备的技术问题，须提供7*24小时的在线电话技术支持服务。 4.6合同期内，设备厂商在该设备的硬件或软件有最新的方案时，供应商须免费提供升级。 4.7与设备运行有关的软件需及时维护，保证设备正常运行。 4.8设备配备电脑软硬件均属于维保范畴，若出现故障需及时维修或联系相关技术人员进行维修。 4.9合同期内，签约客户可获乙方优先分派工程师及备件。 4.10当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修。 4.11更换或升级的配件、软件等，保证原厂正品，需提供原厂的售后服务承诺书。 4.12服务时间：2023年01月01日至2023年12月 31日。 | 1 | 台 |

三、商务要求

（一）★服务期限

服务期限：2023年01月01日至2023年12月31日（服务期1年）。

（二）项目服务地点

采购人指定的地点。

（三）付款方式

（1）签订合同后30个工作日内甲方支付乙方合同总价金额的70%；

（2）在服务期6个月内再支付合同总价金额的25%，合同期满通过验收合格后30个工作日内再支付合同总价金额的5%。

（3）因财政资金未能及时拨付到位导致采购人无法按时支付相应价款给中标方，中标方表示谅解，并同意不视为采购人违约，不由此追究采购人的违约责任。

（四）付款要求

收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。中标方应当提前至少10个工作日向采购人申请付款，且必须附上相应的发票。

（五）验收要求

（1）验收方法：服务期满6个月撰写服务初步验收报告，由采购方验收审核后签署。

（2）验收标准：按照服务标准及仪器设备运行质量进行。

（3）终验要求：1年服务期满后，由采购人按照相关验收规定组织进行终验。

（六）培训要求

投标人提供不少于3名工程师的专业DNA设备生产厂家培训证书扫描件加盖投标人公章。

（七）售后服务要求

每项服务要求按具体的服务内容执行。

（八）报价要求

1、本项目预算控制金额：人民币肆拾陆万元整（￥460,000.00元），投标报价超过预算控制金额的视为无效投标。

2、本项目服务费采用包干制，应包括服务产品和研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整。

3、投标单位的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据。

第三章  竞价应答文件

竞价应答文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：                   （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

一、资格性、符合性审查表

资格性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）； |  |
| 2 | 投标人近三年内（即从2019年10月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准； |  |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准； |  |
| 4 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《承诺函》中作出声明）； |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。 |  |

符合性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞价总价超过项目中的财政总预算，或者报价单价超过项目对应的单项预算。 |  |
| 2 | 供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”的。 |  |
| 3 | 供应商响应的服务期不符合本项目采购需求明细中约定的服务期要求。 |  |
| 4 | 供应商响应的商务要求不符合本项目采购需求明细中约定的商务要求。 |  |
| 5 | 供应商响应的服务要求不符合本项目采购需求明细中约定的服务要求。 |  |
| 6 | 供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其竞价总价的。 |  |
| 7 | 供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。 |  |

二、承诺函

致：深圳市公安局刑事警察支队

我公司申请参加编号为CGXM2210200004的项目竞价，并作出如下承诺：

1、我公司已经详细研究并完全接受本次网上竞价项目的所有内容（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应竞价要求。

2、我公司具备竞价公告中要求的供应商资格及要求。

3、我公司承诺近三年内无行贿犯罪记录。

4、我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5、我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我公司承诺依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

7、我公司保证对本竞价项目所提供的货物、服务未侵犯知识产权；保证在本项目竞价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

8、我公司如果成交，将保证履行本竞价项目中的所有要求（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：    性别：   年龄：    职务：

系的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的报价文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：提供有效期内的法定代表人的身份证扫描件

身份证扫描件

四、授权委托代理人联系方式

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司签署本项目已递交的竞价上传资料的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞价上传资料内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  联系方式：

投标人（盖章）：

法定代表人：

授权委托日期：    年    月     日

说明：提供有效期内的代理人的身份证扫描件。

身份证扫描件

五、商务条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的商务条款响应情况，保证商务条款实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

| 序号 | 目录 | 竞价文件商务要求条款 | 应答文件商务要求响应条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限 | 服务期限：2023年01月01日至2023年12月31日（服务期1年）。 |  |  |  |
| 2 | 项目服务地点 | 采购人指定的地点。 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 | （1）签订合同后30个工作日内甲方支付乙方合同总价金额的70%； （2）在服务期6个月内再支付合同总价金额的25%，合同期满通过验收合格后30个工作日内再支付合同总价金额的5%。 （3）因财政资金未能及时拨付到位导致采购人无法按时支付相应价款给中标方，中标方表示谅解，并同意不视为采购人违约，不由此追究采购人的违约责任。 |  |  |  |
| 4 | 付款要求 | 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。中标方应当提前至少10个工作日向采购人申请付款，且必须附上相应的发票。 |  |  |  |
| 5 | 验收要求 | （1）验收方法：服务期满6个月撰写服务初步验收报告，由采购方验收审核后签署。 （2）验收标准：按照服务标准及仪器设备运行质量进行。 （3）终验要求：1年服务期满后，由采购人按照相关验收规定组织进行终验。 |  |  |  |
| 6 | 培训要求 | 投标人提供不少于3名工程师的专业DNA设备生产厂家培训证书扫描件加盖投标人公章。 |  |  |  |
| 7 | 售后服务要求 | 每项服务要求按具体的服务内容执行。 |  |  |  |
| 8 | 报价要求 | 1、本项目预算控制金额：人民币肆拾陆万元整（￥460,000.00元），投标报价超过预算控制金额的视为无效投标。 2、本项目服务费采用包干制，应包括服务产品和研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整。 3、投标单位的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据。 |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

六、服务条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投服务的服务要求响应情况，保证所投服务的服务要求实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

| 序号 | 维保设备名称 | 竞价文件服务要求条款 |  |  | 应答文件服务要求响应条款 |  |  | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 维保服务内容 | 数量 | 单位 | 维保服务内容 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 3500XL型电泳测序仪（品牌：AB公司，型号：3500XL） | 1.1合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担。 1.2合同期内，乙方每年为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）1次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。 1.3合同期内，乙方每1个月对仪器例行检查保养一次，并做好台账。保养内容包括擦拭清洁整机外壳、清理溅出的胶和缓冲液、去离子水清理POP泵的水密封环、运行空间定位并确认通过、其他故障解决。 1.4与设备运行有关的软件需及时维护，保证设备正常运行。 1.5设备配备电脑软硬件均属于维保范畴，若出现故障需及时维修或联系相关技术人员进行维修。 1.6合同期内，签约客户可获乙方优先分派工程师及备件。 1.7当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修。 1.8服务时间：2023年01月01日至2023年12月31日。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3730型电泳测序仪（品牌：AB公司，型号：3730） | 2.1合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担。 2.2合同期内，乙方每年为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）1次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。 2.3合同期内，乙方每1个月对仪器例行检查保养一次，并做好台账。保养内容包括擦拭清洁整机外壳、清理溅出的胶和缓冲液、去离子水清理POP泵的水密封环、运行空间定位并确认通过、其他故障解决。 2.4与设备运行有关的软件需及时维护，保证设备正常运行。 2.5设备配备电脑软硬件均属于维保范畴，若出现故障需及时维修或联系相关技术人员进行维修。 2.6合同期内，签约客户可获乙方优先分派工程师及备件。 2.7当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修。 2.8服务时间：2023年01月01日至2023年12月31日。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 贝克曼3000自动加样工作站（品牌：贝克曼公司，型号：Biomek 3000） | 3.1合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担。 3.2合同期内，乙方每年为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）1次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。 3.3合同期内，乙方每1个月对仪器例行检查一次，并做好台账。保养内容为擦拭清洁整机外壳、查看工作站是否正常运行、其他故障解决。 3.4与设备运行有关的软件需及时维护，保证设备正常运行。 3.5设备配备电脑软硬件均属于维保范畴，若出现故障需及时维修或联系相关技术人员进行维修。 3.6合同期内，签约客户可获乙方优先分派工程师及备件。 3.7当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修。 3.8服务时间：2023年01月01日至2023年12月31日。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全自动检材前处理工作站（品牌：长春市博坤生物科技有限公司，型号：BK-TQ-001E-J） | 4.1合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担。 4.2合同期内，乙方每年为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）1次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。 4.3合同期内，乙方每1个月对仪器例行检查一次，并做好台账。保养内容为基础清洁、坐标校准、功能维护等服务，保障设备运行状态良好，并对设备状态进行测评。 4.4合同期内，设备须保障远程维护和远程故障恢复功能，技术人员可以远程进行运行报告查验、运动部件维护、校准和控制程序的修复；当系统出现故障时，可由技术人员远程排除故障。 4.5合同期内，提供工程师7*24小时的远程值守服务，针对设备的技术问题，须提供7*24小时的在线电话技术支持服务。 4.6合同期内，设备厂商在该设备的硬件或软件有最新的方案时，供应商须免费提供升级。 4.7与设备运行有关的软件需及时维护，保证设备正常运行。 4.8设备配备电脑软硬件均属于维保范畴，若出现故障需及时维修或联系相关技术人员进行维修。 4.9合同期内，签约客户可获乙方优先分派工程师及备件。 4.10当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修。 4.11更换或升级的配件、软件等，保证原厂正品，需提供原厂的售后服务承诺书。 4.12服务时间：2023年01月01日至2023年12月31日。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件服务要求响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

- 投标报价表

- （一）开标一览表

项目名称：                                项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 | 小写：￥ 大写：人民币 |  |

投标人名称（盖章）： _____________

法定代表人或其授权代表签字：____________

日期：   年   月   日

- 分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3500XL型电泳测序仪（品牌：AB公司，型号：3500XL） | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 3730型电泳测序仪（品牌：AB公司，型号：3730） | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 贝克曼3000自动加样工作站（品牌：贝克曼公司，型号：Biomek 3000） | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 全自动检材前处理工作站（品牌：长春市博坤生物科技有限公司，型号：BK-TQ-001E-J） | 台 | 1 |  |  |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |

说明：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，分项报价表最终报价须与开标一览表一致。

2.项目报价应包括但不限于：本项目服务费采用包干制，应包括服务产品和研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润。所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3.投标报价超过采购人预算的，该投标报价视为无效报价，将做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：     年   月   日

八、其他响应资料

1、营业执照扫描件。

2、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标的承诺函（格式自拟）。

3、投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）。