2024年化验科部分检验设备维保项目

竞价文件

项目编号：CGXM2311170004

项目类型：服务类

采  购  人：深圳市公安局刑事警察支队

采购代理机构：中吉国际项目管理有限公司

二零二三年十一月

目 录

目 录	2

第一章  竞价公告	3

一、项目基本情况	3

二、供应商资格及要求	3

三、供应商竞价程序及时间安排	4

四、竞价文件主要内容	5

五、竞价成交原则	5

六、供应商实质性响应标准	5

七、竞价争议的解决	6

八、竞价有关情况处理	6

九、交纳投标保证金	7

十、重要提示	7

十一、联系方式	7

第二章  竞价采购需求明细	9

一、项目清单	9

二、服务要求	9

三、商务要求	15

第三章  竞价应答文件（格式）	17

一、资格性、符合性审查表	18

二、承诺函	20

三、法定代表人资格证明书	22

四、授权委托代理人联系方式	23

五、商务条款偏离表	24

六、服务条款偏离表	26

七、投标报价表	39

（一）开标一览表	39

（二）分项报价表	40

八、其他响应资料	41

第一章  竞价公告

我司受深圳市公安局刑事警察支队的委托，根据深圳市公安局关于印发《深圳市公安局政府采购管理办法》及其实施细则的通知（深公（警保）字〔2022〕253号）和参照其他法律法规的有关规定，就“2024年化验科部分检验设备维保项目”通过公开竞价方式选择供应商。欢迎符合资格要求并有履约能力的供应商参与竞价。

一、项目基本情况

1、项目编号：CGXM2311170004

2、项目名称：2024年化验科部分检验设备维保项目

3、采购标的：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年化验科部分检验设备维保项目 | 1 | 项 | 600,000.00 | 详见竞价文件 |
| 合计 |  |  |  | 600,000.00 |  |

4、服务期、服务要求、商务要求等内容详见竞价采购需求。

二、供应商资格及要求

1、具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件加盖投标人公章，原件备查）；

2、投标人近三年内（即从2020年11月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以采购代理机构开标当日的查询结果为准；

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：（1）“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日采购代理机构的查询结果为准；

4、依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

三、供应商竞价程序及时间安排

1、竞价程序：

注：A.供应商须先行注册成为供应商，审核通过后，方可进行竞价服务。

B.应答文件需生成压缩包后缀为.rar格式的应答文件。

C.《供应商参与竞价操作手册》请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司(输入链接网址http://www.zjzbgdfgs.com/)进入下载中心下载。

（1）投标响应。凡愿意参加竞价的合格供应商，在竞价截止时间前，请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司【竞价专区】（输入链接网址http://www.zjzbgdfgs.com/）竞价专区，免费报名下载查看竞价文件（报名截止时间2023年12月01日17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（2）报价。请在2023年12月04日14:30之前把应答文件上传到中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址http://www.zjzbgdfgs.com/）。

（3）确定竞价结果。采购人按照成交原则，确定中标人。

（4）发布成交公告。在确定中标人后发布成交公告。

（5）领取中标(成交)通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、中标供应商可领取中标(成交)通知书。

2、时间安排：

（1）公告发布日期：2023年11月24日（北京时间）

（2）公告期限：2023年11月24日-2023年12月01日

（3）竞价截止时间：2023年12月04日14:30（北京时间）

四、竞价文件主要内容

1、项目竞价文件由竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式三部分组成。

2、竞价采购需求明细主要包含本项目的项目清单、服务要求、商务要求等。

3、竞价公告和竞价采购需求明细出现不一致时，按以下优先顺序解释：

本项目对供应商的资格及要求以竞价公告为准，当竞价公告与竞价采购需求明细不一致时，竞价公告优于竞价采购需求明细。

4、供应商按竞价应答文件格式要求填写响应内容，应答文件需要盖单位公章。

五、竞价成交原则

1、有效供应商及数量：有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于三家，否则项目公开竞价失败；经采购单位同意，可直接转为邀请竞标（至少一家有效投标人）方式采购或重新组织公开竞价。

2、本项目成交方法采用最低价法，完全满足竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据竞价文件中规定的数量或比例推荐候选中标供应商。

3、采购人在参与竞价的有效供应商中，按照最低价法，确定最低报价的1家为中标供应商。如出现两家或以上的最低报价，由采购人自行确定1家为中标供应商。

4、采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效投标处理。

六、供应商实质性响应标准

供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应：

1、报价总价超过项目中的预算金额，或者报价单价超过项目对应的单项预算。

2、供应商响应的服务要求不符合本项目竞价采购需求明细中约定的服务要求。

3、供应商响应的商务要求不符合本项目竞价采购需求明细中约定的商务要求。

4、供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其报价总价的。

5、供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

6、有法律、法规规定的其他无效情形。

七、竞价争议的解决

供应商竞价应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和小于其竞价总价的，竞价结果排序以竞价总价为准，若该供应商中标（成交），以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同。

八、竞价有关情况处理

1、项目竞价失败：因有效投标供应商不足三家而致公开竞价失败的，经采购单位同意，重新实施采购或依据有效投标供应商数量，在评标现场即转为邀请竞标或直接采购。

2、采购单位认为中标供应商不能满足要求或对中标结果存在质疑的，应当说明理由及依据。经市局、行政分局采购主管部门审核通过后，采购单位可顺延至排名第二名的投标供应商中标，并发布顺延中标公告。

3、中标供应商放弃成交资格、或中标供应商投标资格被确定无效的，应当重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购单位要求的，经市局、行政分局采购主管部门核实，采购单位可确定排名第二名的投标供应商为替补中标供应商，并委托社会招标代理机构将替补中标供应商情况予以公示，公示期不少于2个工作日。

4、供应商竞价截止后撤销其竞价，中标（成交）后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，按相关规定处理，并将记入诚信档案处理。

5、供应商应严格按照竞价文件（竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式）规定的要求诚信投标（应答），并对竞价行为和结果承担法律责任。

九、交纳投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

十、重要提示

1、本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在竞价活动期间浏览深圳公共资源交易网（http://www.szggzy.com）、中吉国际项目管理有限公司广东分公司（http://www.zjzbgdfgs.com/），在上述平台公布的与本次竞价项目有关的信息视为已送达各供应商。

十一、联系方式

1.采购人信息

名　称：深圳市公安局刑事警察支队

地　址：深圳市南山区招商街道东滨路3115号

联系人：蹇警官

联系方式：13923449811

2.采购代理机构信息

名　称：中吉国际项目管理有限公司

地　址：深圳市福田区车公庙中国有色大厦1402

联系方式：0755-82720234

3.项目联系方式

项目联系人：马工、丁工

电　话：18211550079、13554961292

中吉国际项目管理有限公司

2023年11月24日

第二章  竞价采购需求明细

一、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年化验科部分检验设备维保项目 | 1 | 项 | 600,000.00 |  |

二、服务要求

（一）维护清单

| 序号 | 维护设备名称 | 数量 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISQ7000 气相色谱质谱联用仪(Thermo Fisher公司) | 2台 | 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。 |
| 2 | 气相色谱质谱联用仪QP2020(岛津公司) | 1台 | 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。 |
| 3 | 7010气相色谱质谱联用仪(安捷伦公司) | 1台 | 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。 |
| 4 | 5977B气相色谱质谱联用仪(安捷伦公司) | 1台 | 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。 |
| 5 | Clarus600气相色谱仪(Perkin Eimer公司) | 1台 | 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。 |
| 6 | 7890A气相色谱仪 (安捷伦公司) | 2台 | 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。 |
| 7 | TSQ-Quantiva液相色谱质谱联用仪 (Thermo Fisher公司) | 1台 | 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。 |
| 8 | ICP/MS联用仪NexION300X(Perkin Eimer公司) | 1台 | 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。 |

（二）服务要求

1、服务期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，需进行维修所需更换的故障零件费用，原厂工程师上门费、工时费、差旅费等全部由中标供应商负责。

2、服务期内由设备原厂工程师为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。

证明文件：中标人承诺中标后更换或升级的配件、软件等，保证原厂正品。（中标人提供承诺函，格式自拟）

3、如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。

4、电话热线服务：服务时间为7*24小时及时响应。

5、对仪器列表中所有仪器提供维修维护服务：全年保修的仪器，包含所有工时及备件。

5.1远程技术支持：用户可以在仪器出现问题的第一时间拨打客服电话得到专属在线工程师的技术援助。在线工程师通过远程指导帮助用户解决仪器问题，或判断仪器故障。

5.2专属调度员：为客户的整包服务调拨专职调度员，协调和保障人力和物力资源。

5.3 专属核心仪器工程师：指派专属核心仪器工程师负责仪器设备的维修工作，保证工作的连续性。用户可拨打专属调度员或工程师电话报修，工程师1小时响应并到现场检查并维修。如果工程师8小时内无法解决问题，专属核心仪器工程师将在仪器报修后二个工作日内到达现场排除故障。

5.4 专属售后服务执行经理：负责协调解决在服务过程中出现的任何问题。

6、维修服务方式

维修方式针对精密仪器和通用仪器有所侧重。

6.1 优势维修服务

此服务针对购买了全年保修的仪器。优先响应时间；合同期内，仪器出现任何硬件故障，驻场工程师1小时响应并到现场检查并维修。如果工程师8小时内无法解决问题，核心产品工程师会在二个工作日内到现场排除故障。服务包含全年维修仪器所需的上门费、工时费、备件费、差旅费。

6.2 维修服务

此服务针对仪器列表中的所有仪器。优先响应时间；合同期内，仪器出现任何硬件故障，驻场工程师1小时响应并到现场检查并维修。如果工程师8小时内无法解决问题，核心产品工程师会在二个工作日内到现场排除故障。

7、KPI指标（Key performance indicator）

7.1 在用户电话报修后保证两小时内由工程师电话响应或到达用户现场。

响应时间＜1小时。

7.2 对于核心仪器的维修将在核心工程师到现场后的2个工作日内完成，停机时间(核心仪器)≤2工作日。

8、分析仪器的特定维护服务

要保证仪器的长期稳定运行，有计划的，周期性的预防性维护工作必不可少。在所有需要工程师上门的维修中，相当一部分是由于对于易磨损部件没有及时更换造成，这类所谓的仪器故障，以及仪器停机带来的损失和工程师上门维修所产生的成本，都可以通过事先的、有计划性的仪器维护来避免。提供仪器预防性维护服务，能够及时更换仪器上的易磨损的部件和消耗品，有效降低仪器的故障率和停机时间。

9、现场服务所用零部件均为新部件，所换下的部件由仪器公司维保工程师带回统一处理。

三、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 本项目服务期限为12个月,以合同约定的开始及结束时间为准。 |
| 2 | 项目服务地点 | 采购人指定的地点。 |
| 3 | 报价要求 | 本项目服务费采用包干制，包括但不限于项目服务成本、法定税费和企业利润等一切费用。 |
| 4 | 验收要求 | 1、中标供应商须按照采购人要求做好理化检验设备维保服务等各项工作。 2、合同结束后，参照例行维护项目内容，对1年合同期内维保服务进行验收。 |
| 5 | 付款方式 | （1）签订合同后30个工作日内采购人支付中标供应商合同总价金额的70%； （2）在服务期6个月内再支付合同总价金额的25%，合同期满通过验收合格后30个工作日内再支付合同总价金额的5%。 因财政资金未能及时拨付到位导致采购人无法按时支付相应价款给中标供应商，中标供应商表示谅解，并同意不视为采购人违约，不由此追究采购人的违约责任。 |
| 6 | 付款要求 | 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致。中标供应商应当提前至少10个工作日向采购人申请付款，且必须附上相应的发票。 |
| 7 | 违约金 | 中标供应商如未能按竞价文件要求完成本项目的相关工作，履约评价为差的视为违约，违约金不得低于合同总金额的5%。 |
| 8 | 售后服务要求 | 每项服务要求按具体的服务内容执行。 |

第三章  竞价应答文件（格式）

竞价应答文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：                   （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

一、资格性、符合性审查表

资格性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件加盖投标人公章，原件备查）； |  |
| 2 | 投标人近三年内（即从2020年11月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以采购代理机构开标当日的查询结果为准； |  |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）； 注：（1）“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日采购代理机构的查询结果为准； |  |
| 4 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）； |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《承诺函》中作出声明）。 |  |

符合性审查表

| 序号 | 内容 | 说明 （通过/不通过） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价总价超过项目中的预算金额，或者报价单价超过项目对应的单项预算。 |  |
| 2 | 供应商响应的服务要求不符合本项目竞价采购需求明细中约定的服务要求。 |  |
| 3 | 供应商响应的商务要求不符合本项目竞价采购需求明细中约定的商务要求。 |  |
| 4 | 供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其报价总价的。 |  |
| 5 | 供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。 |  |
| 6 | 有法律、法规规定的其他无效情形。 |  |

二、承诺函

致：深圳市公安局刑事警察支队

我公司申请参加编号为CGXM2311170004的项目竞价，并作出如下承诺：

1、我公司已经详细研究并完全接受本次网上竞价项目的所有内容（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应竞价要求。

2、我公司具备竞价公告中要求的供应商资格及要求。

3、我公司承诺近三年内无行贿犯罪记录。我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4、我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

5、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我公司不以联合体投标，不转包分包。

7、我公司承诺依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

8、我公司保证对本竞价项目所提供的货物、服务未侵犯知识产权；保证在本项目竞价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

9、我公司如果成交，将保证履行本竞价项目中的所有要求（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：    性别：   年龄：    职务：

系的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的报价文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：提供有效期内的法定代表人的身份证扫描件

身份证扫描件

四、授权委托代理人联系方式

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司签署本项目已递交的竞价上传资料的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞价上传资料内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  联系方式：

投标人（盖章）：

法定代表人：

授权委托日期：    年    月     日

说明：提供有效期内的代理人的身份证扫描件。

身份证扫描件

五、商务条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的商务条款响应情况，保证商务条款实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

| 序号 | 商务条款 | 竞价文件商务要求条款 | 应答文件商务要求响应条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 本项目服务期限为12个月,以合同约定的开始及结束时间为准。 |  |  |  |
| 2 | 项目服务地点 | 采购人指定的地点。 |  |  |  |
| 3 | 报价要求 | 本项目服务费采用包干制，包括但不限于项目服务成本、法定税费和企业利润等一切费用。 |  |  |  |
| 4 | 验收要求 | 1、中标供应商须按照采购人要求做好理化检验设备维保服务等各项工作。 2、合同结束后，参照例行维护项目内容，对1年合同期内维保服务进行验收。 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 | （1）签订合同后30个工作日内采购人支付中标供应商合同总价金额的70%； （2）在服务期6个月内再支付合同总价金额的25%，合同期满通过验收合格后30个工作日内再支付合同总价金额的5%。 因财政资金未能及时拨付到位导致采购人无法按时支付相应价款给中标供应商，中标供应商表示谅解，并同意不视为采购人违约，不由此追究采购人的违约责任。 |  |  |  |
| 6 | 付款要求 | 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致。中标供应商应当提前至少10个工作日向采购人申请付款，且必须附上相应的发票。 |  |  |  |
| 7 | 违约金 | 中标供应商如未能按竞价文件要求完成本项目的相关工作，履约评价为差的视为违约，违约金不得低于合同总金额的5%。 |  |  |  |
| 8 | 售后服务要求 | 每项服务要求按具体的服务内容执行。 |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

六、服务条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投服务的服务要求响应情况，保证所投服务的服务要求实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

| 序号 | 竞价文件服务要求条款 | 应答文件服务要求响应条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）维护清单 序号; 维护设备名称; 数量; 维护内容. 1; ISQ7000 气相色谱质谱联用仪(Thermo Fisher公司); 2台; 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。. 2; 气相色谱质谱联用仪QP2020(岛津公司); 1台; 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。. 3; 7010气相色谱质谱联用仪(安捷伦公司); 1台; 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。. 4; 5977B气相色谱质谱联用仪(安捷伦公司); 1台; 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。. 5; Clarus600气相色谱仪(Perkin Eimer公司); 1台; 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。. 6; 7890A气相色谱仪 (安捷伦公司); 2台; 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。. 7; TSQ-Quantiva液相色谱质谱联用仪 (Thermo Fisher公司); 1台; 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。. 8; ICP/MS联用仪NexION300X(Perkin Eimer公司); 1台; 1、合约类型：全责合约； 2、合同期内，中标供应商每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命； 3、无限次数工程师上门维修； 4、合同期内，采购人正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由中标供应商承担； 5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修； 6、2次/年上门预防性维护。. |  |  |  |
| 2 | （二）服务要求 1、服务期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，需进行维修所需更换的故障零件费用，原厂工程师上门费、工时费、差旅费等全部由中标供应商负责。 2、服务期内由设备原厂工程师为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。 证明文件：中标人承诺中标后更换或升级的配件、软件等，保证原厂正品。（中标人提供承诺函，格式自拟） 3、如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。 4、电话热线服务：服务时间为7*24小时及时响应。 5、对仪器列表中所有仪器提供维修维护服务：全年保修的仪器，包含所有工时及备件。 5.1远程技术支持：用户可以在仪器出现问题的第一时间拨打客服电话得到专属在线工程师的技术援助。在线工程师通过远程指导帮助用户解决仪器问题，或判断仪器故障。 5.2专属调度员：为客户的整包服务调拨专职调度员，协调和保障人力和物力资源。 5.3 专属核心仪器工程师：指派专属核心仪器工程师负责仪器设备的维修工作，保证工作的连续性。用户可拨打专属调度员或工程师电话报修，工程师1小时响应并到现场检查并维修。如果工程师8小时内无法解决问题，专属核心仪器工程师将在仪器报修后二个工作日内到达现场排除故障。 5.4 专属售后服务执行经理：负责协调解决在服务过程中出现的任何问题。 6、维修服务方式 维修方式针对精密仪器和通用仪器有所侧重。 6.1 优势维修服务 此服务针对购买了全年保修的仪器。优先响应时间；合同期内，仪器出现任何硬件故障，驻场工程师1小时响应并到现场检查并维修。如果工程师8小时内无法解决问题，核心产品工程师会在二个工作日内到现场排除故障。服务包含全年维修仪器所需的上门费、工时费、备件费、差旅费。 6.2 维修服务 此服务针对仪器列表中的所有仪器。优先响应时间；合同期内，仪器出现任何硬件故障，驻场工程师1小时响应并到现场检查并维修。如果工程师8小时内无法解决问题，核心产品工程师会在二个工作日内到现场排除故障。 7、KPI指标（Key performance indicator） 7.1 在用户电话报修后保证两小时内由工程师电话响应或到达用户现场。 响应时间＜1小时。 7.2 对于核心仪器的维修将在核心工程师到现场后的2个工作日内完成，停机时间(核心仪器)≤2工作日。 8、分析仪器的特定维护服务 要保证仪器的长期稳定运行，有计划的，周期性的预防性维护工作必不可少。在所有需要工程师上门的维修中，相当一部分是由于对于易磨损部件没有及时更换造成，这类所谓的仪器故障，以及仪器停机带来的损失和工程师上门维修所产生的成本，都可以通过事先的、有计划性的仪器维护来避免。提供仪器预防性维护服务，能够及时更换仪器上的易磨损的部件和消耗品，有效降低仪器的故障率和停机时间。 9、现场服务所用零部件均为新部件，所换下的部件由仪器公司维保工程师带回统一处理。 |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件技术要求响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

- 投标报价表

（一）开标一览表

项目名称：   项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年化验科部分检验设备维保项目 | 1项 | 小写：￥ 大写：人民币 |  |

投标人名称（盖章）： _____________

法定代表人或其授权代表签字：____________

日期：   年   月   日

- 分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 最大许可数（个） | 最大服务次数 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |

说明：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，分项报价表最终报价须与开标一览表一致。

2.项目报价应包括但不限于：本项目服务费采用包干制，本项目服务费采用包干制，包括但不限于项目服务成本、法定税费和企业利润等一切费用。所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3.投标报价超过采购人预算的，该投标报价视为无效报价，将做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：     年   月   日

八、其他响应资料

1、营业执照扫描件加盖投标人公章。

2、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包的承诺函（格式自拟）。

3、投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）。